性能维护规程

Alliance iS HPLC System

| 系统名称： |  |
| --- | --- |
| PM 日期： |  |
| 序列号： |  |

# 指南

本性能维护 (PM) 规程概述您应定期对 Waters 系统执行的维护。定期维护可确保系统的最佳性能以及不间断的无故障运行。

## 计划

Waters 建议每年进行一次性能维护。负荷过重或使用腐蚀性溶剂的系统可能需要更频繁地维护。如需详细的维护计划，请参阅 Waters.com 上提供的相应用户指南。未遵循正确的维护计划可能会导致操作不可靠和实验室结果不准确。

## 安全注意事项

一些规程涉及移除仪器盖，使执行者曝露于高电压、高电流和移动部件。这可能会产生触电和仪器受损的风险。为了降低这些风险，Waters 建议由经过认证、可访问 Waters 产品的最新信息的 Waters 现场服务工程师进行性能维护。对于无资质执行者进行的操作，Waters 不负任何责任。如果您不确定，应由通过认证的 Waters 现场服务工程师开展性能维护。

## Waters Quality Parts

Waters 按照适用于高性能 Waters 系统相同的严格法规标准设计和制造 Waters Quality Parts™。Waters 建议在所有维护中使用 Waters Quality Parts。未使用 Waters Quality Parts 可能会影响实验室结果和可靠性。

## 客户培训

Waters 提供了一些操作和维护高性能系统的课程，以及旨在帮助您保持专业能力并增加您在色谱学、质谱学和 Waters 数据系统领域知识的课程。如需了解更多关于可用培训课程的信息，请访问 Waters.com 上的客户培训。

## 检定/合规性服务

Waters 合规性服务通过综合专业知识、达到合规要求的系统和软件以及服务组合帮助您使 LC 和 MS 仪器和软件达到并保持合规，以确保您总是能够获得优质数据。如需了解更多信息，请访问 Waters.com 上的检定/合规性服务。

# PM 任务概述

执行性能维护时应遵循下面的指导原则。这些信息仅作为指导。有关执行这些程序的说明，请参阅 help.waters.com 上的 Alliance™ iS HPLC System 用户指南。

表 1 提供了所执行 PM 任务的概述。

注：	有关执行这些程序的说明，请参阅相应的服务文档。

表 1 – PM 任务概述

| 检查 | 更换或改造 | 确证 | 可选校正测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固件版本1 | 空气过滤器 | 初始化诊断 | 波长准确度 |
| 风扇 | 灯 | QSM 渗漏测试 | - |
| 流通池 | 溶剂过滤器 | 波长校正 | - |
| 废液管理 | QSM 柱塞 | 系统渗漏测试 | - |
| 管路和接头 | 针座 | 校正针 | - |
| 维护计数器 | 高压法兰密封件 | 校正 R 轴 | - |
|  | 浮动清洗密封件 | 灌注 SM | - |
|  | O 形圈 | 吸取 | - |
| 错误日志 | SM 针和校正销 | 清洗针 | - |
| 进样吊舱2 | 单向阀 | 样品计量泵渗漏测试 | - |
| 混合器 | 底座端口组件 | 针密封件准备测试 | - |
| - | 清除溶剂过滤器组件 | - | - |
| - | 在线不锈钢过滤器滤头装置（初级单向阀） | - | - |

1 如果需要进行固件升级，应由 Waters 现场服务工程师执行。如果是在受法规约束的环境中，固件升级后可能需要重新检定升级后的仪器。

2 仅针对 IFM，如果更换了进样吊舱组件，应重置进样阀移动计数。

# PM 任务说明

性能维护包括三个任务类别：

- 检查

- 更换或改造部件

- 确证

## 注：	如果仪器未通过性能维护之前或之后的检查或确证，则可能需要进行本规程之外的其他服务。此类服务可能会产生其他部件和工时收费。

## 检查

- 如果仪器已关闭，打开其电源并等待其完成软件检查。

- 检查固件，必要时进行更新。

## 注：  请参阅 waters.com 以获得最新的固件和驱动程序包发行说明。这些发行说明详细介绍了软件和数据系统。

- 确保仪器上的风扇格栅未被碎屑和灰尘堵塞；必要时进行清洁。

- 检查维护计数器中的进样计数（仅限 IFM）。

- 检查流通池是否渗漏。

- 检查管路和接头是否渗漏。

- 检查废液管理系统有无渗漏以及废液管路是否布置正确。确保管路未形成会导致溶剂阻塞的环或扭结。

- 查看错误日志并根据需要排除错误。

## 更换或改造部件

使用 PM 包中的材料，根据需要更换或改造部件。

## 注：	如需关于更换部件的说明，请参阅 Waters.com 上相应的用户手册。

## 确证

完成维护任务之后，确证仪器性能：

- 接通 Alliance iS 的电源并验证其成功初始化。

- 校正 Z 轴并记录结果。

- 校正 Zp 轴并记录结果。

- 开始重置前，在 PM 规程中记录进样计数。

- 重置进样计数器。

- 灌注：

- 所有流动相溶剂

- 密封清洗液

- 洗针液

- 样品计量泵

- 对泵系统执行渗漏测试，确保排放阀的渗漏率小于 500 nL/min。

- 在进样阀上安装堵头（端口 6），确保渗漏率小于 1000 nL/min。

- 对连接至色谱柱的系统泵执行渗漏测试。

- 记录渗漏测试结果。

- 执行样品计量渗漏测试并记录结果。

- 执行针密封准备测试并记录结果。

- 验证检测器校正成功。

注意：	为了避免损坏仪器，在进样阀的出口（端口 6）中插入针插头以确保获得有效结果。

## 注：	使用色谱柱结束点时，主要测试标准是系统渗漏率小于 1000 nL/min，这表明测试成功。

## 注：	请参阅“结果”选项卡以了解通过/失败状态和渗漏率。

# 结果/清单

Waters 现场服务工程师应完成测试结果、清单和确认部分。

## 测试结果

注：如果任务不适用，则选 N/A。

| 检查固件版本 | 是 否 N/A |
| --- | --- |
| 检查风扇 | 是 否 N/A |
| 检查管路和接头 | 是 否 N/A |
| 检查错误日志 | 是 否 N/A |
| 维护任务 | 是 否 N/A |
| 填写初始化诊断检查结果 | 是 否 N/A |

表 2 – 维护计数器	 是    否    N/A

| 进样计数 |  |
| --- | --- |

表 3 – 校正针的 Z 轴	 是    否    N/A

| Z 偏移 | mm |
| --- | --- |

表 4 – 校正针的 Zp 轴	 是    否    N/A

| Zp 偏移 | mm |
| --- | --- |

表 5 – 样品计量泵	 是    否    N/A

| 通过/失败 | 渗漏率 (nL/min) |
| --- | --- |
| 通过 失败 |  |

表 6 – QSM 渗漏测试	 是    否    N/A

| 通过/失败 | 系统泵 | 渗漏率 (nL/min) |
| --- | --- | --- |
| 通过 失败 | 初级泵 | 预期结果：小于 (<) 500 nL/min |
| 通过 失败 | 蓄积泵 | 预期结果：小于 (<) 500 nL/min |

表 7 – 系统渗漏测试	 是    否    N/A

| 通过/失败 | 渗漏率 (nL/min) |
| --- | --- |
| 通过 失败 | 预期结果：小于 (<) 1000 nL/min |

表 8 – 针密封件准备状态测试	 是    否    N/A

| 通过/失败 | 压差 (psi) | 流速 (mL/min) |
| --- | --- | --- |
| 通过 失败 |  |  |

表 9 – 注释

| 注释 |  |
| --- | --- |

## 清单

注：如果任务不适用，则选 N/A。

### 表 10 – 检查

| 所有检查任务都已完成 | 是 否 N/A |
| --- | --- |

### 表 11 – 更换/改造

| 空气过滤器 | 是 否 N/A |
| --- | --- |
| 灯 | 是 否 N/A |
| 溶剂过滤器 | 是 否 N/A |
| 柱塞液 | 是 否 N/A |
| 针座 | 是 否 N/A |
| 高压法兰密封件 | 是 否 N/A |
| 浮动清洗密封件 | 是 否 N/A |
| O 形圈 | 是 否 N/A |
| SM 针和校正销 | 是 否 N/A |
| 进样吊舱 | 是 否 N/A |
| 双球和底座单向阀（蓄积泵头） | 是 否 N/A |
| 底座端口组件 | 是 否 N/A |
| 清除溶剂过滤器组件 | 是 否 N/A |
| 初级泵单向阀 | 是 否 N/A |
| 在线不锈钢过滤器滤头装置（初级单向阀） | 是 否 N/A |

### 表 12 – 验证

| 所有确证都已完成 | 是 否 N/A |
| --- | --- |

表 13 – 注释

| 注释 |  |
| --- | --- |

# 性能维护确认

| 本人代表以下方确认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司名称 |
| 本性能维护步骤 已在以下产品上圆满完成： |  |
|  |  | 序列号 |
| 签名： |  | 日期： |
| 客户 |  |
| 正楷姓名 |  |
| 本人证明维护程序已成功完成。 |  |
| 签名： |  | 日期： |
| Waters 工程师 |  |
| 正楷姓名 |  |
| 注释： |

| Waters Corporation 34 Maple Street Milford, Massachusetts 01757 USA |  |
| --- | --- |
| Alliance、Waters 和 Waters Quality Parts 是 Waters Corporation 的商标。所有其它商标均为其各自所有者的资产。 © 2024 Waters Corporation |