ionKey/MS Xevo TQ-S micro
ACQUITY UPLC M-Class 系统

安装清单

# 介绍

本设备的安装和运行会伴有各种相关的危险。执行本清单中列出的步骤时，必须遵守以下文档中详细介绍的注意事项。

Xevo TQ-S micro Overview and Maintenance Guide（《Xevo TQ-S micro 概述和维护指南》）(715004599ZH)

ACQUITY UPLC M-Class System Guide（《ACQUITY UPLC M-Class 系统指南》）(715003588ZH)

ionKey/MS System Guide（《ionKey/MS 系统指南》）(715004028)

ionKey/MS Xevo TQ-S micro ACQUITY UPLC M-Class System Installation Checklist（《ionKey/MS Xevo TQ-S micro ACQUITY UPLC M-Class 系统安装清单》）由 Waters 现场服务工程师 (FSE) 在安装系统的过程中填写。本文档的用途是：

确保在安装过程中执行所有必需的步骤

提供由有资质的 Waters 工程师完成的安装证明

向客户演示 ionKey/MS Xevo TQ-S micro ACQUITY UPLC M-Class 系统的性能

确保客户接受培训并能够完成基本的系统操作

如果客户购买了检定，则 FSE 必须使用相应安装检定 (IQ) 文档中指定的溶剂和材料执行安装任务，并且必要时参考本安装清单作为补充。FSE 必须在 IQ 文档中而非本文档中记录安装任务。成功完成安装检定程序后，FSE 必须填写本文档的“客户培训”部分。

填写本系统级清单之前，不需要填写以下清单。

Xevo TQ-S micro Installation Checklist（《Xevo TQ-S micro 安装清单》）(715004649ZH）

ACQUITY UPLC M-Class System Installation Checklist（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装清单》）(715004446)

FSE 必须填写本文档结尾处的总结表，在安装确认部分签名并注明日期。然后，FSE 应将清单的签名副本留给客户作为安装和测试存档，并保留一份电子或打印版的清单，以发送或传真给当地办事处。

# 声明

©2024 WATERS CORPORATION。未经出版商的书面允许，不得以任何形式转载本文档或其中的任何部分。

ACQUITY、iKey、IntelliStart、ionKey、ionKey/MS、MassLynx、OpenLynx、ScanWave、TargetLynx、UPLC、Waters、Waters Quality Parts 和 Xevo 是 Waters Corporation 的商标。

所有其他商标均为其各自所有者的专有资产。

# 系统拆包

检查装运箱或拆包物品有无损坏，发现的任何损坏都已向 Waters 报告

安装所需的组件已评估，发现的任何差异都已向 Waters 报告

系统组件正确定位于最终位置

测试样品可用

| 样品试剂盒部件号： |  |
| --- | --- |
| 批号： |  |
| 有效期： |  |

有性能测试需要使用的最高质量（MS 级）的水、溶剂、缓冲液和添加剂

提供未使用洗碗机清洁过的全新专用玻璃器皿

所有系统组件的废液管路都连接到适当的废液容器

在将废液管路连接到废液容器时，可能需要修剪管路以防止形成水弯。废液管路应悬挂在废液容器中的液面以上。

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

如需关于任何系统组件的详细设置信息，请参阅以下 Waters 文档：

Xevo TQ-S micro Site Preparation Guide（《Xevo TQ-S micro 场地准备指南》）(715004573ZH)

Xevo TQ-S micro Installation Manual（《Xevo TQ-S micro 安装手册》）(715004691)

Xevo TQ-S micro Overview and Maintenance Guide（《Xevo TQ-S micro 概述和维护指南》）(715004599ZH)

ACQUITY UPLC M-Class System Site Preparation Guide（《ACQUITY UPLC M-Class 系统场地准备指南》）(715004445ZH)

ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447)

ACQUITY UPLC M-Class System Guide（《ACQUITY UPLC M-Class 系统指南》）(715003588ZH)

ionKey/MS System Installation Manual（《ionKey/MS 系统安装手册》）(715004061)

ionKey/MS System Guide（《ionKey/MS 系统指南》）(715004028)

iKey Separation Device Care and Use Manual（《iKey 分离装置维护和使用手册》）(715004030)

ionKey/MS System Site Preparation Guide（《ionKey/MS 系统场地准备指南》）(715004036)

ionKey 配合 Xevo TQ-S micro/M-Class 性能测试 (715004796)

ACQUITY UPLC M-Class 系统在线帮助

Waters.com 和 Waters 门户网站上的 ionKey/MS 系统方法视频

《Waters Driver Pack 2019 Release 2 安装和配置指南》(715006278ZH)

如需关于使用软件的详细信息，请参阅用户文档。另外，请参阅 Waters Ethernet Instrument Getting Started Guide（《Waters 以太网仪器入门指南》）(71500074403ZH) 以了解关于设置和控制 Waters 以太网仪器的详细信息。

# Xevo TQ-S micro 设置

如需关于任何系统组件的设置的详细信息，请参阅下列文档：

Xevo TQ-S micro Installation Manual（《Xevo TQ-S micro 安装手册》）(715004691)

Xevo TQ-S micro Overview and Maintenance Guide（《Xevo TQ-S micro 概述和维护指南》）(715004599ZH)

ionKey 配合 Xevo TQ-S micro M-Class 性能测试 (715004796)

已建立下列连接：

  - 真空

  - 供电

  - 流路和流路废液

  - 通讯

  - 气体

  - 源废气排放

旋转泵/旋涡泵排放管已连接到合适的排废气系统（与源废气排放管分开）

源废气排放出口已连接到合适的排废气系统（与真空泵排放管分开）

氮气管已连接到后面板，调节器上的压力设置为 6.75 ±0.25 bar (98 ±4 psi) 且没有泄漏

| 氮气压力： |  |
| --- | --- |

氩气（纯度 >99.997%）或氮气（纯度 >99.0%）碰撞气体供应管已连接到后面板。

氩气直连调节器设置为 0.5 ±0.1 bar，碰撞室压力为 3.75 ±0.25e-3 mbar（否则，工程师必须将其设置到该范围），或者氮气直连调节器设置为 0.6 ±0.1 bar，碰撞室压力为 6.25 ±0.25e-3 mbar（否则，工程师必须将其设置到该范围）。

| 氩气 适用 不适用 | 氮气 适用 不适用 |
| --- | --- |
| 碰撞气压为： |  |

已使用停止液相流速（气体故障）线缆连接仪器与 LC 输入

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# Xevo TQ-S micro 检查

MassLynx 已安装并已加载所有软件更新

| MassLynx 软件版本： |  |
| --- | --- |
| 存在以下更新： |  |

TargetLynx 和 OpenLynx 应用程序管理器已安装

| 存在下面的应用程序管理器： |  |
| --- | --- |

仪器抽真空成功且分子涡轮泵速度达到 100%

仪器切换到 Operate（运行）模式

所有仪器冷却风扇工作正常

气体开启时碰撞室压力为 3.5e-3 至 4.0e-3 mbar

| 碰撞室压力为： |  |
| --- | --- |

质量数刻度范围和分辨率设置正确，且相关质谱和“调谐”页面已记录

离子能量和 DC 平衡已优化

两个四极杆质量分析器都已在单位质量分析类型中通过 IntelliStart 进行校正

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# Xevo TQ-S micro 校验测试

执行下列测试之前，确保质谱仪已处于 Operate（运行）至少 30 分钟且状态 LED 长亮绿色。

请参阅 Xevo TQ-S micro Installation Manual（《Xevo TQ-S micro 安装手册》）(715004691) 和 ionKey with Xevo TQ-S micro M-Class Performance Tests（《ionKey 配合 Xevo TQ-S micro M-Class 性能测试》）(715004796) 以了解测试步骤。

## ESI 正离子灵敏度

完成三次样品采集并确定平均值：

使用溶于 50:50 乙腈/水 + 0.1% 甲酸的 20 pg/µL 亮氨酸脑啡肽按 20 µL/min 的输注速率进行正 ESI

556.3 m/z 峰的信号强度 ≥4.0e6

| 信号强度： |  |
| --- | --- |

## ESI 负离子灵敏度

完成三次样品采集并确定平均值：

使用溶于 50:50 乙腈/水 + 0.1% 甲酸的 20 pg/µL 亮氨酸脑啡肽按 20 µL/min 的输注速率进行负 ESI

554.3 m/z 峰的信号强度 ≥7.5e5

| 信号强度： |  |
| --- | --- |

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# 源选项测试

### 窄孔 ESI 探头正离子灵敏度

本节适用于此配置。

是    否

按 20 µL/min 的输注速率注入溶于 50:50 乙腈/水 + 0.1% 甲酸的 20 pg/µL 亮氨酸脑啡肽

556 m/z 峰的信号强度 ≥3.0e7

| 信号强度： |  |
| --- | --- |

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# 采集计算机设置

| 注释： |  |
| --- | --- |

下面的部分反映了 M-Class 系统的两种可用的计算机配置。仅在相应的部分中完成检查。

随 M-Class 系统交付的采集计算机

现有的采购计算机（客户拥有）

## 随 M-Class 系统交付的采集计算机

本节适用于此配置。

是    否

以太网线缆从仪器 LAN 卡连接到 µSM-FL 背面的 8 端口以太网交换机

针对采集计算机配置 Waters DHCP 服务器

定义提供的任何质谱仪选件

M-Class 仪器已被 MassLynx 软件识别

仪器已根据相应的 M-Class 配置从控制台进行了配置

## 现有的采集计算机

本节适用于此配置。

是    否

如果合适，从现有的采集计算机卸载早于 4.1 版的 MassLynx 软件版本

现有的采集计算机满足指定要求 (715006278ZH)

采集计算机中安装了备用网卡（仪器 LAN）

仪器 LAN 卡已配置并重命名，以便于识别

以太网线缆从仪器 LAN 卡连接到 µSM-FL 背面的 8 端口以太网交换机

针对采集计算机配置 Waters DHCP 服务器

M-Class 仪器已被 MassLynx 软件识别

如果适用，针对质谱仪配置采集计算机（包括添加 Micromass 用户帐户；添加和配置 Microsoft Internet Information Services (IIS)）

M-Class 仪器已被 MassLynx 软件识别

仪器已根据相应的 M-Class 配置从控制台进行了配置

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# ACQUITY UPLC M-Class 系统设置

已按照 ACQUITY UPLC M-Class System Site Preparation Guide（《ACQUITY UPLC M-Class 系统场地准备指南》）(715004445ZH) 中的说明准备场地

如果适用，已根据其安装手册安装了质谱仪，并且已填写相应的质谱仪安装清单

每个模块都已按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明放置在工作台或微型系统推车上

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明建立了电气连接

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明成功接通了系统电源

按照 (715006278ZH) 中的说明安装了适当的驱动程序包

按照 (715006278ZH) 中的说明安装了与驱动程序包兼容的固件版本

系统已按照 (715006278ZH) 中的说明成功配置

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明，灌注了 µBSM 和 µSM-FL，成功地完成了所有诊断测试，并已打印测试结果

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明建立了所有管路连接，并使用 Set Pressure Diagnostics（设置压力诊断）进行了测试

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明建立了所有废液连接

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明冲洗了色谱柱并将冲洗液排入废液

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

## M-Class 系统管路考虑因素

| 注释： |  |
| --- | --- |

在 M-Class 系统上执行安装或维护时，请始终佩戴安全眼镜。

在 M-Class 系统上执行安装或维护时，请始终佩戴合适的手套以避免接触溶剂，并杜绝可能的系统污染。 

处理工具或硬件后，在接触后续溶剂流路组件之前，应更换新手套。

M-Class 系统对系统流路中的任何污染物都很敏感。请遵循下列建议以达到系统的最佳性能：

完成所有电气连接并灌注所有系统组件后，安装系统启动套件中提供的管路

在溶剂流入色谱柱、光学检测器和/或质谱仪之前，用适当的溶剂冲洗系统

请参阅 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中安装、冲洗和测试系统管路的正确程序

按照 ACQUITY UPLC M-Class System Installation Manual（《ACQUITY UPLC M-Class 系统安装手册》）(715004447) 中的说明，使用 Set Pressure Diagnostics（设置压力诊断）来冲洗管路并测试流路连接的完整性

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# ionKey/MS 源设置

本节适用于此配置。

是    否

### 电子连接

M-Class 样品管理器已关闭，从 ionKey 源发出的数据/电源电缆已连接到样品管理器上的 PSPI 端口

ionKey 选件和高压电缆已连接到 Xevo TQ-S micro

ICS 版 1.53（或更高版本）已安装在主机 PC 上

主机 PC 上安装有最新版本的 Waters 泵控制程序

### 流路连接

M-Class 流路管路连接已建立，并使用 Set Pressure Diagnostics（设置压力诊断）中的 Advanced（高级）选项进行了冲洗

M-Class 流路管路连接的完整性已通过 Set Pressure Diagnostics（设置压力诊断）得到确认

已插入诊断 iKey，并成功运行了 Set Pressure Diagnostics（设置压力诊断）压力测试

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# 系统性能测试准备

| 注释： |  |
| --- | --- |

## 灌注和初始测试

按照适当的系统性能测试文档或安装手册中的说明制备了测试样品

µBSM 溶剂管路（A1 和 B1）和密封清洗液已灌注 10 分钟

如果适用，可选辅助溶剂管理器的溶剂管路 (B1) 和密封清洗液已灌注 10 分钟

µSM-FL 进样器、样品注射器、强和弱洗针液注射器已灌注

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# 系统性能测试

### ionKey/MS 负离子输注

完成三次样品采集并确定平均值

使用溶于 90:10 异丙醇/水 + 0.5% 氨水的 100 pg/µL 氯霉素按 3 µL/min 的输注速率进行负 ESI

m/z 321.0 峰的信号强度 ≥1.5e6

| 信号强度： |  |
| --- | --- |

### ionKey/MS 正离子输注

完成三次样品采集并确定平均值：

使用溶于 50:50 乙腈/水 + 0.1% 甲酸的 50 pg/µL 亮氨酸脑啡肽按 3 µL/min 的输注速率进行正 ESI

m/z 556.3 峰的信号强度 ≥1.5e6

| 信号强度： |  |
| --- | --- |

### ionKey/MS 梯度测试（直接进样）

使用六种组分混合物的 5 µL 进样方法，从样品列表执行六次进样。磺胺二甲氧嘧啶流速为 50 fg/µL，咖啡因流速为 100 fg/µL，异搏定流速为 25 fg/µL，17-α-羟基孕酮流速为 2500 fg/µL

最终的三次平行进样中每种组分的峰保留时间的标准差 ≤0.047 分钟

| 磺胺二甲氧嘧啶标准差： |  |
| --- | --- |
| 咖啡因标准差： |  |
| 异搏定标准差： |  |
| 羟基孕酮标准差： |  |

### ionKey/MS 正离子灵敏度和精度

对 10 fg/µL 的磺胺二甲氧嘧啶进行 5 µL 进样，从样品列表中运行三次空白进样，然后再运行六次样品进样。

平均积分色谱峰高 ≥1.0e4

| 平均峰高： |  |
| --- | --- |

六次样品进样的样品峰的平均信号-RMS 噪声比 ≥200:1

| 信号-RMS 噪声： |  |
| --- | --- |

六次平行进样的平均峰面积 ≥350

| 平均峰面积： |  |
| --- | --- |

六次平行进样的峰面积 %RSD ≤5%

| 峰面积 %RSD： |  |
| --- | --- |

最后一个空白的面积小于平均样品面积的 10%

| 最后一个空白的面积： |  |
| --- | --- |

## TVM 选件测试

安装 M-Class µBSM µSM-FL（直接进样）(176016021) 时不需要进行这些测试。

评估捕集模式性能时，使用直接模式进样数据作为参考。为了准确地进行比较，请确保所有结果一致且符合 Xevo TQ-S micro with M-Class ionKey Performance Test（《Xevo TQ-S micro 配合 M-Class ionKey 性能测试》）(715004796) 中所述的以下标准。

### ionKey/MS 系统进样模式差异测试

本节适用于此配置。

是    否

### 捕集模式

按照 ionKey/MS System Installation Manual（《ionKey/MS 系统安装手册》）(715004061) 和 Xevo TQ-S micro with M-Class ionKey Performance Tests（《Xevo TQ-S micro 配合 M-Class ionKey 性能测试》）(715004796) 中所述的方式重新配置用于单泵捕集的硬件和软件

系统已从直接进样重新配置为单泵捕集

对流速为 500 fg/µL 的 17-α-羟基孕酮进行 5 µL 进样，从样品列表中运行两次空白进样，然后再运行三次样品进样

色谱峰面积 ≤10% RSD

| 峰面积 %RSD： |  |
| --- | --- |

空白面积与平均样品面积之比 ≤10%

| 空白面积 %RSD： |  |
| --- | --- |

峰顶保留时间 SD ≤0.047 分钟

| 保留时间 SD： |  |
| --- | --- |

### 直接进样模式

系统已从单泵捕集重新配置为直接进样，以便准备好进行平均峰面积比较

按照 ionKey/MS System Installation Manual（《ionKey/MS 系统安装手册》）(715004061) 和 Xevo TQ-S micro with M-Class ionKey Performance Test（《Xevo TQ-S micro 配合 M-Class ionKey 性能测试》）(715004796) 中所述的方式，对流速为 500 fg/µL 的 17-α-羟基孕酮进行 5 µL 进样，从样品列表中运行两次空白进样，然后再运行三次样品进样

色谱峰面积 ≤10% RSD

| 峰面积 %RSD： |  |
| --- | --- |

空白面积与平均样品面积之比 ≤10%

| 空白面积 %RSD： |  |
| --- | --- |

峰顶保留时间 SD ≤0.047 分钟

| 保留时间 SD： |  |
| --- | --- |

使用单泵捕集与直接进样法获得的 17-α-羟基孕酮峰的平均峰面积之间的平均峰面积之差 ≥60%

| 峰的平均峰面积差异： |  |
| --- | --- |

计算并记录平均色谱面积和宽度 (FWHM)，分别为捕集/直接进样模式之比

捕集模式与直接进样模式平均色谱峰宽 (FWHM) 之比 ≤1.20

| 色谱峰宽之比 (FWHM)： |  |
| --- | --- |

## ionKey/MS 负离子模式测试

本节适用于此配置。

是   否

### ionKey/MS 负离子灵敏度和精度

对 500 fg/µL 的氯霉素进行 5 µL 进样，从样品列表中运行三次空白进样，然后再运行六次样品进样

平均积分色谱峰高 ≥1.0e4

| 平均峰高： |  |
| --- | --- |

六次样品进样的样品峰的平均信号-RMS 噪声比 ≥200:1

| 信号-RMS 噪声： |  |
| --- | --- |

六次平行进样的平均峰面积 ≥300

| 平均峰面积： |  |
| --- | --- |

六次平行进样的峰面积 %RSD ≤5%

| 峰面积 %RSD： |  |
| --- | --- |

最后一个空白的面积小于等于平均样品面积的 10%

| 最后一个空白的面积： |  |
| --- | --- |

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# 安装完成

仪器盖已装好

Tune（调谐）页面显示基本调谐视图，包括所有电离模式的正确设置

安装项目已复制到媒体

Xevo TQ-S micro 控制台中的“服务提醒”部分已完成

本安装清单以及所有安装数据打印输出的副本都必须发送到当地 Waters 办事处，并由客户带走。

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

# 客户培训

Waters FSE 将介绍下列主题，并展示系统性能规格。Waters 在安装期间仅帮助您熟悉系统的基本操作和维护，而不试图提供全面培训。

如需了解培训课程的完整详情，请联系 Waters 代表。

## 安全

查阅下列文档的安全部分：

  - Xevo TQ-S micro Overview and Maintenance Guide（《Xevo TQ-S micro 概述和维护指南》）(715004599ZH)

  - ACQUITY UPLC M-Class System Guide（《ACQUITY UPLC M-Class 系统指南》）(715003588ZH)

  - ionKey/MS System Guide（《ionKey/MS 系统指南》）(715004028)

## 日常维护

查阅相关操作员指南的维护章节

## Xevo TQ-S micro

### 概述

仪器说明

真空系统

面板上 LED 灯状态

气体和电气连接的位置

操作模式

### MassLynx

主机 PC 用户名和密码

打开 MassLynx

MS Console（MS 控制台）页面、样品列表、入口和 MS 方法编辑器

### 基本操作

打开和关闭仪器

仪器抽真空和泄真空

真空监视窗口

切换到 Operate（运行）和 Standby（待机）

重新启动内置 PC

诊断窗口

维护实用程序

### 单个或多个离子源

概述

安装

设置温度和电压

调整探头位置

基本操作

### 例行操作

使用 IntelliStart 进行校正

使用 IntelliStart 调谐样品

使用 IntelliStart Manual Tune（手动调谐）窗口优化探头位置

创建样品列表以进行定量

系统 QC 功能

使用 TargetLynx 处理定量数据

ScanWave 模式采集

## ionKey/MS

本节适用于此配置。

是    否

操作概述

安装诊断 iKey 并通过流路完整性测试检查渗漏

使用输液 iKey 安装和调谐

安装和拆卸分析 iKey

MS 控制台内的 ionKey 源控件

维护 iKey

## ACQUITY UPLC M-Class 系统

### 概述

识别仪器

紧急关闭

解释系统中的流路

识别每个组件中的封闭废液管理系统

高压系统周围的安全性

系统盖和面板

### 接通系统电源

演示如何开启系统组件

演示如何启动和关闭 MassLynx PC

解释必须接通样品管理器电源才能启用以太网通讯

### 系统控制台

演示如何进入系统控制台

描述控制台的每个页面（交互显示、图、维护和日志）

演示如何检查仪器的序列号

演示如何确定仪器的固件版本

## µ 二元溶剂管理器 (µBSM)

µBSM 组件的操作和识别概述

描述前面板

演示如何设置和停止流速

演示如何调整高压限值

查看 µBSM 控制台屏幕

解释各种梯度曲线的用途

解释不堵塞脱气机放空管的重要性

解释何时以及如何使用动态渗漏测试

演示如何重置 µBSM

说明如何选择正确的密封件和清洗溶剂

识别可维修部件（单向阀）

说明如何将流量控制器自动调零

说明如何运行 Set Pressure Diagnostics（设置压力诊断）和定位系统渗漏

## µ 样品管理器 – FL (µSM-FL)

操作概述

描述 µSM-FL 中的流路

描述如何灌注进样器、样品注射器以及强弱清洗液注射器

描述如何定义针密封件以及针和定量环体积

讨论如何加载样品和样品瓶板类型

讨论样品温度控制

讨论维护和更换程序。请参阅 ACQUITY UPLC Sample Manager – Fixed Loop Overview and Maintenance Guide（《ACQUITY UPLC 样品管理器 - 固定定量环概述和维护指南》）以了解详细信息

描述前面板

讨论可选组件：定量环、注射器、小瓶、板、样品组织管理器

解释没有除霜功能

## 其他资源

支持信息 (www.waters.com)

教育和培训 (www.waters.com)

演示视频 (www.waters.com)

获取备件 (www.waters.com)

全面质保 (TAW) 的优势

Waters 分析标准品和试剂在供应认证样品中的优势 (www.waters.com)

使用未在洗碗机中清洗过的全新专用玻璃器皿的重要性，Controlling Contamination in LC/MS Systems Best Practices（《控制 LC/MS 系统中的污染最佳实践》）(715001307ZH) (www.waters.com)

在本地获得技术、软件和备件支持

### 本部分中的所有条目均已完成

是    否    N/A

### Waters 全球服务

沃特世全球服务始终致力于提供最优质的服务、技术支持、性能升级、培训，以及高品质零部件，不断提升沃特世产品的品质。有关详细信息，请访问 www.waters.com/servicedoc 。

# 总结

客户信息

| 公司： |  |  | 客户名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 1： |  |  | 电话： |  |  |
| 地址 2： |  |  | 工程师姓名： |  |  |
| 城市： |  |  | SAP 订单： |  |  |
| 州/省/区： |  |  | 安装日期： |  |  |
| 邮政编码： |  |  |  |  |  |
| 国家/地区： |  |  |  |  |  |

组件信息

| 样品管理器： |  |  | 溶剂管理器： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品组织器： |  |  | 自动进样器： |  |  |
| 泵 1 型号： |  |  | 泵 1 序列号： |  |  |
| 泵 2 型号： |  |  | 泵 2 序列号： |  |  |
| 泵 3 型号： |  |  | 泵 3 序列号： |  |  |
| 检测器 1 型号： |  |  | 检测器 1 序列号： |  |  |
| 检测器 2 型号： |  |  | 检测器 2 序列号： |  |  |
| 检测器 3 型号： |  |  | 检测器 3 序列号： |  |  |
| 检测器 4 型号： |  |  | 检测器 4 序列号： |  |  |
| 质谱仪型号： |  |  | 质谱仪序列号： |  |  |
| 分离系统： |  |  | 低真空/干泵： |  |  |
| 色谱柱管理器： |  |  | 带制冷功能的柱温箱： |  |  |
| 30 cm 带制冷功能的柱温箱： |  |  | 高温柱温箱： |  |  |
| 软件型号： |  |  | 软件序列号： |  |  |
| 主机 PC： |  |  | 其他 1： |  |  |
| 其他 2： |  |  | 其他 3： |  |  |
| 其他 4： |  |  | 其他 5： |  |  |

# 安装确认

已执行安装和设置，并通过在本清单中标记每个部分进行确认

与本安装有关的所有测试都已执行，且符合定义的规格标准

客户已受过本清单中列出的仪器操作所有方面的培训

### 本部分的所有项均已完成

是    否    N/A

| 本人代表右侧所示 机构确认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司名称 |
| 仪器已按照本安装清单中详述的步骤安装，且已通过展示与本安装有关的所有测试演示仪器的操作。已达到本安装清单中定义的测试规格。 |
| 签名： |  | 日期： |
| 客户 |  |
| 正楷姓名 |  |
| 本人证明安装已成功完成。 |  |
| 签名： |  | 日期： |
| Waters 工程师 |  |
| 正楷姓名 |  |
| 注释： |

# 附件

使用下面的空间向本安装清单添加任何必需的附件（例如，屏幕截图、色谱图、扫描）。

下面包含了所有附件。

是    否    N/A