性能维护规程

Vion IMS QTof

| 序列号 |  |
| --- | --- |
| 日期 |  |
| 执行人 |  |

# 性能维护

目标

本性能维护规程是在您的系统上执行维护任务的指南。它作为性能维护套件中包含的部分，旨在确保最佳性能和不间断的无故障运行期。

计划

Waters 建议每年进行一次性能维护。高负荷使用或使用强溶剂的系统将需要更频繁地维护。如需了解详细的维护计划，请参阅 Waters 网站上提供的相应操作指南。未遵循操作指南中所述的维护计划可能会导致操作不可靠或实验室结果不准确。对于有些规程，由 Waters 现场服务工程师执行可选测试以增加信心和可靠性。

安全注意事项

一些规程可能涉及移除仪器盖，使执行人曝露于高电压、高电流和移动部件。这可能会产生触电和/或仪器受损的风险。为了降低这些风险，Waters 建议由认证的 Waters 现场服务工程师执行这些规程，您可通过 Waters 产品上的最新信息与他们取得联系。Waters 建议不要由无资质执行人发起他们所不了解的操作，对这种行为也不负任何责任。如果对执行人部分有任何疑问，应由 Waters 认证现场服务工程师执行性能维护。

Waters Quality Parts

Waters 按照与您的高性能 Waters 系统相同的严格法规标准 (ISO 9001:2008) 设计和制造 Waters Quality Parts™。Waters 建议在所有维护中使用 Waters Quality Parts。未使用 Waters Quality Parts 可能会影响实验室结果和可靠性。

客户培训

Waters 提供了多种适用于 ACQUITY™ UPLC™、Alliance™ HPLC 和 MS 系统的操作和维护课程以及旨在帮助您保持专业能力并增加您在色谱学、UPLC、信息学和质谱分析法领域知识的课程。如需了解从 Waters 教育服务可获得的培训课程的详细信息，请访问 Waters 网站。

合规性服务

Waters 合规性服务通过综合专业知识、达到合规要求的系统和软件以及服务组合帮助您使 LC 和 MS 仪器和软件达到并保持合规，以确保您总是能够获得优质数据。要了解更多关于这些服务的信息，请访问 Waters 网站。

# 常规任务

执行性能维护时应遵循下面的指导原则。这些信息仅作为指导。例如：

如果最近维修了特定模块，则可能只需要测试和更换少量部件。

并非所有程序都适用于所有仪器。

如果仪器在运行前的维护检查中表现不佳，则可能需要进行本规程之外的其他服务。在这种情况下，额外的服务可能会产生其他部件和工时收费。

执行并确认每个程序列出的步骤，并在每个区域的结尾记录您对结果的任何注释。如需详细说明以及所需工具的列表，请参阅 Waters 网站 (www.waters.com/) 上的概述和维护指南。

## Waters Quality Parts

表 1：客户可订购的部件

| 部件号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 176004022 | Vion™ IMS QTof PM 套件及化学品 | 1 |

表 2：可选部件

| 选项 | 部件号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| NanoLockSpray | 700004676 | 外部 NanoFlow/LockSpray™ 服务套件 | 1 |
|  | 700004677 | NanoLockSpray 参比探头服务套件 |  |
|  | 700004670 | 外部 API 源服务套件 |  |
|  | 700005364 | 挡板 |  |
| LockSpray | 700004672 | ESI 探头服务套件 |  |
|  | 700004674 | ESI 参比探头服务套件 |  |
|  | 700004670 | 外部 API 源服务套件 |  |
| APCI IonSABRE II | 700005744 | IonSABRE II 探头服务套件 |  |
|  | 700002857 | 17-α-羟孕酮样品试剂盒 |  |
| APGC™ | 700004842 | APGC 服务套件 |  |
|  | 700005254 | MS 参比标准品：APGC/GC-MS |  |
| UniSpray™ | 700004670 | 外部 API 源服务套件 |  |
| Pfeiffer 油卡盒套件（用于 HIPACE 300 泵） | 700004850 | 每个泵一个，包含油卡盒和九个 Poroplast 棒，每四年更换一次 |  |
| Pfeiffer 油卡盒套件（用于 HIPACE 700 泵） | 700012049 | 每个泵一个，包含油卡盒和九个 Poroplast 棒，每四年更换一次 |  |
| N/A | 700005347 | 加热管 |  |
| ESI | 700004672* | ESI 探头服务套件 |  |
| ESI | 700011241** | ESI 探头装置 500 mm x 125 µm（免工具） |  |
| ESI | 700011242** | ESI 探头装置 750 mm x 125 µm（免工具） |  |

*PM 套装中不包含 ESI 探头毛细管。对于非免工具式探头，必须订购 ESI 探头服务套件 (700004672)。

**对于使用 UniSpray 源或无工具探头的系统，可从 www.waters.com 订购相关探头毛细管组件。

# 准备仪器

## 软件

确认已安装了哪些软件版本。

| 软件 | 版本 |
| --- | --- |
| waters_connect™ |  |
| UNIFI™ |  |
| 驱动程序包发布版本 |  |
| UNIFI Vion 驱动版本 |  |

## 样品

确认哪些样品试剂盒可用。

| 样品试剂盒 | 部件号 | 有效期 | 批号 |
| --- | --- | --- | --- |
| TOF 仪器维护样品套件 | 186007091 |  |  |
| 常量元素混标 IMS/TOF 校正试剂盒 | 186008113 |  |  |
| LCMS QC | 186008462 |  |  |
| ACQUITY BEH C18 1.7 µm 2.1 x 50 mm | 186002350 |  |  |
| MS 清洗溶液 | 186006846 |  |  |

注释：

# 维护任务

## Vion IMS QTof

已执行下列维护：

风扇已检查 	  是    否    N/A

风扇过滤器（面板和电子设备）已更换 	  是    否    N/A

离子源和 StepWave™ 组件已清洁且消耗品已更换 	  是    否    N/A

清洗室 1、室 2、XS-ion 光学元件、分段离子导入器和 DRE 透镜的
入口/出口板 	  是    否    N/A

穿孔板已更换 	  是    否    N/A

流路和源废液瓶已排空 	  是    否    N/A

仪器内的流路管路和源废液管路已进行渗漏检查 	  是    否    N/A

探头毛细管已更换 	  是    否    N/A

ESI 探头已维修 	  是    否    N/A

LockSpray 探头和离子源室已维修 	  是    否    N/A

PCB 固件已更新 	  是    否    N/A

### 真空维护

已执行下列维护：

涡轮油盒已根据需要更换 	  是    否    N/A

TOF 潘宁规已更换 	  是    否    N/A

注释：

## 源门板栓机构

源门板栓机构已测试、清洁或更换。

是    否    N/A

注释：

## 源选项

本节适用于/不适用于此配置。

适用    不适用

下列选件上提供的部件已更换：

NanoLockSpray 源 	  是    否    N/A

APCI 探头 	  是    否    N/A

APGC 源	 是    否    N/A

UniSpray 源 	  是    否    N/A

注释：

## UNIFI 1.9.13 与 waters_connect 和 PC

已执行下列维护：

检查 waters_connect 中的每周备份 	  是    否    N/A

维护 waters_connect 日志文件 	  是    否    N/A

对 waters_connect PC 进行碎片整理 	  是    否    N/A

删除 waters_connect PC上 的临时文件 	  是    否    N/A

注释：

# 性能维护后的检查

执行 PM 后注入和 LCMS 测试并生成 PM 报告。结果按下述方式进行信息分级：

通过（性能达到或超过维护前结果）

失败（与维护前结果相比性能下降）

## UNIFI 1.9.13 与 waters_connect 中的维护日志

性能维护日志 	  是    否    N/A

注释：

# 性能维护确认

| 本人代表右侧所示 机构确认 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公司名称 |
| 本性能维护步骤已在以下产品上圆满完成： |  |
|  |  | 序列号 |
| 签名： |  | 日期： |
| 客户 |  |
| 正楷姓名 |  |
| 本人证明维护程序已成功完成。 |  |
| 签名： |  | 日期： |
| Waters 工程师 |  |
| 正楷姓名 |  |
| 注释： |

| Waters Corporation 34 Maple Street Milford, Massachusetts 01757 USA |  |
| --- | --- |
| ACQUITY、Alliance、APGC、LockSpray、StepWave、UNIFI、UniSpray、UPLC、Vion、Waters、waters_connect 和 Waters Quality Parts 是 Waters Corporation 的商标。 其他所有商标均归各自的拥有者所有。 ©2024 Waters Corporation。715005351ZH 版本 09 |